致：各投标单位

根据天圣制药集团股份有限公司垫江工厂和需求，拟采购一台脉动真空灭菌器；目前湖北天圣正在招标采购灭菌器类产品，所以合并进入湖北采购清单，若有已经做完标书的情况，请另行做一份标书文件；技术要求如下：

脉动真空灭菌器

使用地点： 天圣制药集团股份有限公司  垫江工厂质检中心

具体参数见下：

夹套

1、压力:0.25MPa

2、工作压力：0.23MPa

3、温度：150℃

4、容积：0.07m3

5、工作介质：水蒸汽

壳体

1、压力：-0.1，0.25MPa

2、工作压力：0.23MPa

3、温度：150℃

4、容积：0.36m3

内室和门板采用304不锈钢，纯蒸汽接触管路必须采用304不锈钢且其表面光洁度应小于0.8μm，并提供相关材质证明。

框架部分采用优质角钢（表面涂有防腐蚀材料）或304不锈钢制造，有起重吊环，设备外罩采用不锈钢制造。

夹层密封良好，如有必要进入夹层的工业蒸汽要增加过滤器。

所有排水（排气）管路使用304不锈钢。

所有密封材质均为制药级聚硅橡胶、四氟乙烯或EPDM。

除非在特殊情况下，所有紧固件都应为标准件。

控制系统：PLC控制，可实行适时数据打印。触摸屏：可显示工作过程参数

脉动真空灭菌器出厂时，应附有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，满足中华人民共和国《特种设备安全监察条例》规定的各有关条款。