顶空氧溶氧分析仪基本参数

1 概述

基于荧光淬灭检测原理的-台式氧分析仪，具备非侵入式留样管理和侵入式（荧光探针）两种检测模式，适用于各种制药应用的残氧测试。 可以检测 0-100%氧气和15ppb以上的溶解氧浓度范围。

拥有人性化的操作界面，使用更加便捷简单。通过与平板 PC 连接，将数据轻松转移、导出或打印。软件符合药厂GMP软件配有三级密码保护（管理者、操作者、维护者）；三级管理密码同一级的权限可以设至少3个不同用户名，且密码各不相同，各级权限明确，符合21CFR PART 数据管理，审计追踪等功能。

2 特点：最小0.4mm荧光探针可轻松穿刺包装光学原理，非取样分析方式，仅需 0.1ml样气适用于小顶空、负压条件下测试可同时检测顶空氧及溶解氧含量使用荧光贴片可实现无损检测，用于长期留样管理PC 自动数据保存，无限存储温度、压力自动补偿功能、传感器免维护、长期使用。

3 技术参数

| 检测原理： | 荧光淬灭(又称荧光衰减法) |
| --- | --- |
| 检测范围： | 氧：0.03％-100％% 溶解氧：0.015mg/L-45mg/L |
| 检测精度： | 氧：±0.1％ 或读数±3％，取大值 溶解氧：±25ppb 或读数±3％，取大值 |
| 检测方法标准： | 符合 ASTM F2714-08 |
| 温度检测： | 0 ℃到+ 50 ℃, 精度±0.1℃ |
| 电源： | 220 VAC 电源适配器 |
| 使用/储存温度： | 0℃ to +50℃和-20℃至+70℃ |
| 湿度： | 0 to 80％(无冷凝) |
| 设备尺寸： | 320mm×270mm×250mm |
| 接口方式 | USB、RS232、HDMI、网络接口 |
| 显示： | 10英寸 TFT LED 面板, 1024×768 像素 |
| 数据存储： | PC 数据自动存储，导出打印 |

4 定置岗位：小容量注射剂车间灌封中控室